## ISTRUZIONI
INDAGINE DI MERCATO – SCREENING NEONATALE ALLARGATO
Azienda Ospedale-Università di Padova ¦ Gara ID 24D197 – CUAP 26P12
File di rilevazione per la consultazione preliminare di mercato relativa all'acquisizione di sistemi diagnostici per lo Screening Neonatale Allargato. Impostato per RISULTATI ATTESI: la scelta della tecnologia e della metodica è libera, purché rispetti i requisiti minimi indicati.
STRUTTURA DEL FILE
• Il file è articolato in un foglio per ciascun lotto: LOTTO 1 (piattaforma integrata: strumentazione, kit e software), LOTTO 2 (sistema enzimatico/immunometrico) e LOTTO 3 (sistema molecolare).
• I lotti sono aggiudicabili separatamente: è possibile compilare anche un solo lotto, senza alcun obbligo di offrire gli altri.
• In ciascun foglio, in fondo, sono riportati il totale del lotto sui 60 mesi e l'indicatore COMPLETO/PARZIALE.
NATURA DELLA CONSULTAZIONE
• Si tratta di una consultazione preliminare di mercato, finalizzata a un confronto con gli operatori economici; non dà luogo ad alcuna selezione dei fornitori.
• La successiva procedura di gara sarà aperta. Una risposta parziale o la mancata risposta non precludono in alcun modo la partecipazione a future gare.
• La documentazione tecnica di dettaglio potrà essere integrata successivamente.
• I dati forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini della definizione della futura procedura (requisiti, lotti, base d'asta).
BASE DI QUOTAZIONE UNICA (per la comparabilità delle offerte)
• Tutti gli importi vanno ricondotti al COSTO COMPLESSIVO SUI 60 MESI, IVA esclusa.
• KIT / CONSUMABILI: indicare il PREZZO UNITARIO (€/test); il TOTALE 60 MESI è calcolato automaticamente (prezzo × fabbisogno annuo × 5).
• STRUMENTAZIONE / SOFTWARE / SERVIZI: indicare direttamente il TOTALE 60 MESI e la MODALITÀ (acquisto, noleggio o service).
• Il confronto tecnico-economico e la stima della base d'asta si basano esclusivamente sul TOTALE 60 MESI.
COME COMPILARE (con il minimo onere)
• Compilare solo le celle evidenziate (arancioni e gialle). Struttura, requisiti, volumi e formule sono protetti e non modificabili.
• Le colonne MODALITÀ, CONFORMITÀ, CE-IVD, IVDR ed ESCLUSIVITÀ si compilano tramite menu a tendina.
• In alternativa alla descrizione testuale è possibile ALLEGARE schede tecniche o brochure del prodotto: nel file è sufficiente compilare i campi essenziali (tecnologia/metodica, prezzo o totale 60 mesi, CE-IVD).
• La compilazione completa di un lotto è RACCOMANDATA per la comparabilità, ma in questa fase di consultazione le risposte parziali sono ammesse.
INFORMAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE
• Vincoli di spazio: l'offerta deve rispettare i vincoli di spazio del laboratorio. Sono allegate le planimetrie; su richiesta è possibile una visita in loco.
• Per l'intero processo di analisi automatizzata specificare le tecnologie interfacciabili (strumentazione, metodologia, produttore, modello) e i reagenti certificati.
DOMANDE FREQUENTI
D: È una selezione dei fornitori?
R: No. È una consultazione preliminare; la gara successiva sarà aperta a tutti gli operatori.
D: Posso rispondere solo per alcuni lotti o in modo parziale?
R: Sì. Non pregiudica la partecipazione a future gare; la compilazione completa è però utile alla comparabilità.
D: Posso proporre una tecnologia diversa dalla spettrometria di massa?
R: Sì. L'indagine è per risultati attesi: qualunque metodica CE-IVD che soddisfi i requisiti minimi è ammessa.
D: Come vanno indicati i prezzi?
R: Sempre come costo complessivo sui 60 mesi, IVA esclusa (vedi sopra).
D: Qual è la durata contrattuale di riferimento?
R: 60 mesi.
D: Come pongo un quesito?
R: Tramite la funzione di comunicazione della piattaforma SINTEL, oppure all'indirizzo indicato nella lettera di invito.
RIEPILOGO IMPORTI PER LOTTO (totale 60 mesi, € IVA escl.)
LOTTO | CONTENUTO | TOTALE 60 MESI (€)
LOTTO 1 | Piattaforma integrata (strumenti + kit + software) | 0
LOTTO 2 | Sistema enzimatico/immunometrico | 0
LOTTO 3 | Sistema molecolare | 0
DATI FORNITORE (da compilare)
Ragione Sociale
P.IVA / C.F.
Referente commerciale
Telefono
Email
Data compilazione

## LOTTO 1
INDAGINE DI MERCATO – LOTTO 1 – Piattaforma integrata e automatizzata per lo screening neonatale
Azienda Ospedale-Università di Padova ¦ Gara ID 24D197 – CUAP 26P12 ¦ UOC Malattie Metaboliche Ereditarie
[8 empty] | ◀ TECNOLOGIA PROPOSTA DAL FORNITORE ▶ |  | ◀ COLONNE DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE ▶
LOTTO | RIF. | CATEGORIA | DESCRIZIONE / REQUISITI MINIMI | ELEMENTI MIGLIORATIVI (valutazione qualitativa) | FABBISOGNO ANNUO | UNITÀ MISURA | DURATA (mesi) | TECNOLOGIA PROPOSTA (metodica) | SOLUZIONE PROPOSTA (descrizione) | PRODUTTORE | MARCA / MODELLO | COD. PRODOTTO | MODALITÀ FORNITURA | PREZZO UNITARIO (€/test) | TOTALE 60 MESI (€, IVA escl.) | CONFORMITÀ REQUISITO | CERT. CE-IVD | IVDR (UE 2017/746) | ESCLU- SIVITÀ | MOTIVAZIONE ESCLUSIVITÀ / NOTE
STRUMENTAZIONE
L1 | A | Sistema analitico in spettrometria di massa (o tecnologia equivalente) | REQUISITI MINIMI (tecnologia libera): CE-IVD per screening neonatale; esecuzione del profilo allargato (acilcarnitine, aminoacidi, succinilacetone) e delle attività enzimatiche lisosomiali; analisi simultanea senza derivatizzazione per il profilo allargato; autocampionatore con almeno 6 piastre; capacità adeguata al carico complessivo in spettrometria di massa (allargato + lisosomiale); visualizzazione in tempo reale dei CQI e dei cut-off; refertazione ≤48h; integrazione con il software di gestione. | Maggiore velocità di scansione; miglior S/N; scansione automatizzata di IS e CQI; log file di tracciabilità della colonna. | 1 | sistema | 60 | Es.: LC-MS/MS, FIA-MS/MS, altra tecnologia CE-IVD | [5 empty] | — | [5 empty] | Indicare la configurazione proposta e il numero di sistemi offerti.
L1 | B | Modulo di check-in e accettazione automatica dei campioni | REQUISITI MINIMI: accettazione automatica e massiva dei cartoncini, fino a 300/giorno; riconoscimento automatico del profilo analitico dal codice a barre; rilevamento e segnalazione dei campioni non idonei (spot insufficiente, emolisi, multigoccia). |  | 1 | sistema | 60 | [6 empty] | —
L1 | C | Punzonatore manuale DBS (CE-IVD) | REQUISITI MINIMI: CE-IVD; lettura barcode piastre 96; riconoscimento campione/controllo/calibratore; punzonatura dischetti 3,2 mm e semina in piastre 96; trasmissione mappa piastra; integrazione software. |  | 1 | sistema | 60 | [6 empty] | —
L1 | D | Punzonatore automatico DBS (CE-IVD) | REQUISITI MINIMI: come punzonatore manuale, con riconoscimento automatico della goccia; alloggiamento ≥6 piastre; punzonatura automatizzata ad alta efficienza in parallelo su più piastre 96. |  | 1 | sistema | 60 | [6 empty] | —
L1 | E | Sistema automatizzato per la preparativa in spettrometria di massa (liquid handling) | REQUISITI MINIMI: CE-IVD; gestione del flusso dal dischetto punzonato al caricamento sulla strumentazione; pipettaggio multicanale con caricamento parziale dei puntali e volumi adeguati; dispenser di precisione in reservoir dedicati; alloggiamenti multipli per piastre in parallelo; moduli di agitazione e termostatazione integrati; capacità fino a 300 campioni/giorno; lettura barcode e riconoscimento analisi. | GRADO DI AUTOMAZIONE END-TO-END (specificare): linee a automazione totale senza trasferimento piastra da parte dell'operatore; braccio robotico; sealing/peeling; centrifugazione ed evaporazione integrate; plate hotel; ≥3 alloggiamenti in parallelo; filtro HEPA e lampada UV; software di semplice configurazione. | 1 | sistema | 60 | [6 empty] | —
L1 | F | Incubatore/agitatore (thermoshake) per piastre 96/384 | REQUISITI MINIMI: range +25 °C (±2) a +70 °C (±2) con raffreddamento rapido; agitazione 700 rpm (±100); almeno 3 piastre con setting indipendente. |  | 1 | sistema | 60 | [6 empty] | — | [5 empty] | Integrabile nella workstation.
L1 | G | Agitatore orbitale da banco | REQUISITI MINIMI: piattaforma per almeno 24 tubi Ø16 mm; velocità 0-2.400 rpm. |  | 1 | sistema | 60 | [6 empty] | — | [5 empty] | Integrabile nella workstation.
L1 | H | Essiccatore/evaporatore per micropiastre | REQUISITI MINIMI: per solventi acquosi o organici; almeno 2 piastre simultanee; portata fino a 90 l/min; temperatura gas ambiente-60 °C (sup.) e ambiente-80 °C (inf.); collegabile ad azoto. |  | 1 | sistema | 60 | [6 empty] | — | [5 empty] | Integrabile nella workstation.
KIT DIAGNOSTICI
L1 | A | Kit screening allargato – Acilcarnitine, Aminoacidi, Succinilacetone | REQUISITI MINIMI: CE-IVD; analisi simultanea senza derivatizzazione; compatibilità DBS; refertazione ≤48h; fornitura di calibratori, controlli (≥2 livelli), fasi mobili pronte all'uso e consumabili; sovrapponibilità con i dati storici. | Riduzione step procedurali (TAT); più analiti nella stessa corsa; più standard interni deuterati; conformità IVDR. | 33000 | test | 60 | Es.: LC-MS/MS, FIA-MS/MS, altra tecn. CE-IVD senza derivatizzazione |  |  |  |  | Consumo |  | 0
L1 | B | Kit screening Malattie Lisosomiali (almeno 5 enzimi) | REQUISITI MINIMI: CE-IVD; dosaggio simultaneo di almeno GLA (Fabry), GAA (Pompe), ABG (Gaucher), IDUA (MPS I), ASM (Niemann-Pick A/B); compatibilità DBS; controlli ≥3 livelli su DBS; refertazione ≤48h; calibratori, controlli, fasi mobili e consumabili inclusi. | Riduzione step procedurali (TAT); più analiti nella stessa corsa; conformità IVDR. | 46000 | test | 60 | Es.: LC-MS/MS, FIA-MS/MS, altra tecn. CE-IVD |  |  |  |  | Consumo |  | 0 |  |  |  |  | Volume comprensivo del bacino di utenza di Verona.
L1 | C | Test di secondo livello lisosomiali (lisosfingolipidi, mucopolisaccaridi, psicosina) | Indicare disponibilità, metodica proposta e condizioni di fornitura per i test di secondo livello (lisosfingolipidi, mucopolisaccaridi, psicosina), con relativo prezzo unitario indicativo per test. |  |  | test | 60 | [12 empty] | Voce a carattere informativo: non concorre al totale del lotto.
SOFTWARE
L1 | A | Software di gestione screening (middleware) – licenza | REQUISITI MINIMI: marcatura CE; gestione pre-analitica, analitica e post-analitica; moduli MS/MS (allargato + lisosomiale), enzimatico/immunometrico e molecolare, con vista unica per campione; cut-off configurabili; gestione QC; aggiornamento automatico dei lotti kit (IS e CQI) via QR code; integrazione dei dati anagrafici e delle variabili cliniche (peso, età gestazionale, nutrizione parenterale, trasfusioni, gemellarità, terapie) e gestione dei protocolli speciali (prematuri/bassopeso); calcolo cut-off su popolazione di riferimento (dati dal 2014); tracciabilità barcode campione (codice 128 a 10 cifre) e piastra; software di mappatura per il recupero del cartoncino (2° livello/riesame); interfaccia bidirezionale con il LIS aziendale in uso, senza oneri, con trasmissione dei risultati in tempo reale e gestione degli alert critici verso il LIS per la tempestiva presa in carico del neonato; compatibilità con la strumentazione e le determinazioni della fornitura e con quella in dotazione (inv. 898107, 898106, 943550, 943549); licenza ≥15 postazioni o multiutente illimitata; backup e storico completo. |  | 1 | licenza | 60 | Indicare versione e piattaforma | [5 empty] | —
L1 | B | Supporto tecnico / manutenzione software | REQUISITI MINIMI: supporto tecnico illimitato incluso; manutenzione adattiva; gestione vulnerabilità e sicurezza; manutenzione dell'interfaccia LIS senza oneri; modifiche a cut-off/result code entro 30 giorni; assistenza 6 giorni/7. |  | 1 | canone | 60 | [6 empty] | —
L1 | C | Installazione e formazione | REQUISITI MINIMI: installazione su ≥15 postazioni (o server + client); formazione del personale (medici, biologi, tecnici); qualifica IQ e OQ; documentazione in lingua italiana. |  | 1 | a corpo | 60 | [6 empty] | —
LOTTO 1 — TOTALE 60 MESI | [14 empty] | 0 | PARZIALE

## LOTTO 2
INDAGINE DI MERCATO – LOTTO 2 – Sistema enzimatico/immunometrico
Azienda Ospedale-Università di Padova ¦ Gara ID 24D197 – CUAP 26P12 ¦ UOC Malattie Metaboliche Ereditarie
[8 empty] | ◀ TECNOLOGIA PROPOSTA DAL FORNITORE ▶ |  | ◀ COLONNE DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE ▶
LOTTO | RIF. | CATEGORIA | DESCRIZIONE / REQUISITI MINIMI | ELEMENTI MIGLIORATIVI (valutazione qualitativa) | FABBISOGNO ANNUO | UNITÀ MISURA | DURATA (mesi) | TECNOLOGIA PROPOSTA (metodica) | SOLUZIONE PROPOSTA (descrizione) | PRODUTTORE | MARCA / MODELLO | COD. PRODOTTO | MODALITÀ FORNITURA | PREZZO UNITARIO (€/test) | TOTALE 60 MESI (€, IVA escl.) | CONFORMITÀ REQUISITO | CERT. CE-IVD | IVDR (UE 2017/746) | ESCLU- SIVITÀ | MOTIVAZIONE ESCLUSIVITÀ / NOTE
STRUMENTAZIONE
L2 | A | Analizzatore automatico per piastre – metodi enzimatici/immunometrici | REQUISITI MINIMI (tecnologia libera): processazione automatica di micropiastre 96 per galattosemia, TSH, biotinidasi, 17-OHP; caricamento continuo (random); refrigerazione interna (+4 °C); riconoscimento piastre via barcode; monitoraggio reagenti/lotti/scadenze; refertazione in giornata senza incubazione notturna; software calibrazione/QC/validazione; deionizzatore integrato; integrazione con il software di gestione (Lotto 1). |  | 1 | sistema | 60 | Es.: immunofluorimetria a tempo risolto, ELISA automatizzato, altra tecnologia CE-IVD | [5 empty] | —
KIT DIAGNOSTICI
L2 | A | Kit Galattosemia – Galattosio Totale | REQUISITI MINIMI: CE-IVD; compatibilità DBS; refertazione in giornata; controlli (≥2 livelli), calibratori e consumabili inclusi; sovrapponibilità dati storici; compatibilità con l'analizzatore di lotto e i punzonatori (Lotto 1). | Riduzione step procedurali (TAT). | 33000 | test | 60 | Es.: immunofluorimetria a tempo risolto o altra metodica CE-IVD |  |  |  |  | Consumo |  | 0
L2 | A2 | Kit Galattosemia – Galattosio-1-P Uridil Transferasi (GALT) | REQUISITI MINIMI: CE-IVD; compatibilità DBS; refertazione in giornata; controlli, calibratori e consumabili inclusi. |  | 8000 | test | 60 | [5 empty] | Consumo |  | 0 |  |  |  |  | Test di 2° livello galattosemia.
L2 | B | Kit Ipotiroidismo Congenito – TSH | REQUISITI MINIMI: CE-IVD; compatibilità DBS; refertazione in giornata; controlli (≥2 livelli), calibratori e consumabili inclusi. | Riduzione step procedurali (TAT). | 33000 | test | 60 | Es.: immunofluorimetria a tempo risolto o altra metodica CE-IVD |  |  |  |  | Consumo |  | 0
L2 | C | Kit Deficit di Biotinidasi | REQUISITI MINIMI: CE-IVD; compatibilità DBS; refertazione in giornata senza incubazione notturna; controlli, calibratori e consumabili inclusi. | Riduzione step procedurali (TAT). | 33000 | test | 60 | [5 empty] | Consumo |  | 0
L2 | D | Kit Sindrome Adrenogenitale – 17-OHP | REQUISITI MINIMI: CE-IVD; compatibilità DBS; refertazione in giornata; controlli, calibratori e consumabili inclusi. | Riduzione step procedurali (TAT). | 20000 | test | 60 | [5 empty] | Consumo |  | 0
LOTTO 2 — TOTALE 60 MESI | [14 empty] | 0 | PARZIALE

## LOTTO 3
INDAGINE DI MERCATO – LOTTO 3 – Sistema molecolare
Azienda Ospedale-Università di Padova ¦ Gara ID 24D197 – CUAP 26P12 ¦ UOC Malattie Metaboliche Ereditarie
[8 empty] | ◀ TECNOLOGIA PROPOSTA DAL FORNITORE ▶ |  | ◀ COLONNE DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE ▶
LOTTO | RIF. | CATEGORIA | DESCRIZIONE / REQUISITI MINIMI | ELEMENTI MIGLIORATIVI (valutazione qualitativa) | FABBISOGNO ANNUO | UNITÀ MISURA | DURATA (mesi) | TECNOLOGIA PROPOSTA (metodica) | SOLUZIONE PROPOSTA (descrizione) | PRODUTTORE | MARCA / MODELLO | COD. PRODOTTO | MODALITÀ FORNITURA | PREZZO UNITARIO (€/test) | TOTALE 60 MESI (€, IVA escl.) | CONFORMITÀ REQUISITO | CERT. CE-IVD | IVDR (UE 2017/746) | ESCLU- SIVITÀ | MOTIVAZIONE ESCLUSIVITÀ / NOTE
STRUMENTAZIONE
L3 | A | Sistema analitico molecolare | REQUISITI MINIMI (tecnologia libera): determinazioni SMA (delezione esone 7 del gene SMN1), SCID (TREC e KREC) e XLA (KREC), quest'ultima quale patologia distinta dalle SCID pur condividendone il marcatore; risultati in giornata senza incubazione notturna; allineamento con il sistema molecolare in dotazione (inv. 943549) o nuovo sistema compatibile; compatibilità DBS; riconoscimento piastre via barcode; registrazione lotti/scadenze; integrazione software (Lotto 1). |  | 1 | sistema | 60 | Es.: RT-PCR multiplex, PCR digitale, altra tecnologia molecolare CE-IVD | [5 empty] | —
L3 | B | Centrifuga per piastre 96/384 | REQUISITI MINIMI: minimo 350-500 × g; capacità di almeno 2 piastre. |  | 1 | sistema | 60 | [6 empty] | —
KIT DIAGNOSTICI
L3 | A | Kit screening molecolare – SMA, SCID (TREC/KREC) e XLA (KREC) | REQUISITI MINIMI: CE-IVD; copertura SMA (delezione esone 7 del gene SMN1), SCID (TREC e KREC) e XLA (KREC), quest'ultima quale patologia distinta dalle SCID pur condividendone il marcatore (KREC); non è richiesto un marcatore aggiuntivo; campioni DBS; risultato in giornata; controlli (min. 3: 1 positivo SMN1 e ≥2 livelli TREC/KREC) e consumabili inclusi; sovrapponibilità dati storici; integrazione software (Lotto 1). | Riduzione step procedurali; maggiore automazione. | 20000 | test | 60 | Es.: RT-PCR multiplex, PCR digitale, altra tecn. molecolare CE-IVD |  |  |  |  | Consumo |  | 0
LOTTO 3 — TOTALE 60 MESI | [14 empty] | 0 | PARZIALE